一、技术要求:

仪器配置：8路电压源+6路电流源；8路开入，4路开出，内置8.4'显示屏。

特点：

1.精度高：交直流电流50mA到30A以下都能达到0.1%精度；

2.内置8.4'显示屏；

3.波形好：小电流波形好；

4.能耗低：能耗随着外部负载变化，最大限度的做到节能降耗；

5.发热小：功耗低，多以仪器长时间输出发热低；

6.冗余备份：两组电流电压源完全独立，组成双电源系统，互为备份；

7.所有通道能够同时输出；

8.六路电流源实现变压器两侧差动试验；

9.八路电压源可实现备自投和厂用电快切装置的试验。

主要技术指标

交流电流源

- 单相输出：6×30A

- 六相并联：180A

- 最大输出功率：≥300VA/相

- 各相输出电流幅值、频率和相位可以独立调节

- 输出精度：

0.1A～0.5A：±10mA

0.5A～10A：±0.1%

10A～30A：±0.2%

- 分辨力：

0.1A～10A：1mA

10A～30A：10mA

- 连续输出时间：

在0～5A 范围内，能连续输出

在5A～10A 范围内，连续输出时间 ≥70秒

在10A～20A 范围内，连续输出时间 ≥15秒

在20A～30A 范围内，连续输出时间 ≥5秒

交流电压源

- 单相输出：8×120V

- 最大输出功率：≥60VA/相

- 六相有共用中性点的电压源

- 各相输出幅度、频率、相位可以独立调节

- 输出精度：

1V～5V：±10mV

5V～120V：±0.1%

- 分辨力：

1V～10V：1mV

10V～120V：10mV

直流电流源

- 单相输出：-10A～+10A

- 最大输出功率：≥200VA

- 输出精度：

±0.5A～±1A：±10mA

±1A～±10A：±0.2%

- 分辨力：

±0.5A～±1A：1mA

±1A～±10A：10mA

直流电压源

- 单相输出：-150V～+150V

- 最大输出功率：≥100VA

- 输出精度：

±1V～±10V：±10mV

±10V～±150V：±0.2%

- 分辨力：

±1V～±10V：1mV

±10V～±150V：10mV

交流电压、电流源角度

- 相角范围：0°～ 360°

- 相角精度：±0.2°

- 相角分辨力：0.1°

交流电压、电流源频率

- 频率范围：1～2000Hz

- 频率精度：

1Hz～100Hz：±0.001Hz

100Hz～2000Hz：±0.01Hz

- 频率分辨力：1mHz

- 能输出2～40次任意幅值的谐波