1、产品概述

回路电阻测量是电气测试的重要内容，根据《电力设备交接和预防性试验规程》的要求，各种开关设备导电回路电阻的测量，测试电流不得小于100A。本公司研制了全新TE600型高精度回路电阻测试仪，可方便地进行高低压开关的主触头接触电阻值、高低压电缆线路的直流电阻值等纯阻性试品的测量。

2、产品特点：

●本产品使用了高精度、高稳定度的直流恒流源，可提供100A或200A的固定直流电流输出，克服了传统高精度回路电阻测试仪需调节电流输出的缺点；

●本产品使用了精密仪用运算放大器和高精度A/D转换器，结合高性能十六位单片机，测量时系统根据信号大小自动切换放大倍数，确保了该产品的测试准确度；

●本产品采用了宽温带背光的大屏幕图形液晶显示器，而不是传统的数码管或液晶表头的显示方式，可直观的显示汉字，使得仪器操作显得更加方便、简洁；

●数据存储与历史数据浏览功能，并具有掉电保护功能。

●高速热敏打印机，输出完整试验报告。

●超宽量程，真正的高稳定性，高可靠性，高性价比产品。

3、使用条件

- 工作电源：	AC 220V10%	50Hz2%

- 环境温度：	－25C 50C

- 相对湿度：	90%RH

4、技术指标

- 输出电流：	200A或600A两档可选

- 测量范围：（200A档）02000或（600A档）0200

- 准确度：	0.5%

- 分辨率：	200A-0.1  600A-0.01

- 存储组数：50组

- 打印机型：	热敏打印机

- 界面显示：128×64图形液晶中文显示

5、操作说明

接线测试端两侧两个大接线端子接测试专用连接线的粗线，中间两个小接线端子接测试专用连接线的细线。

开启电源，液晶屏显示第一屏主菜单如下：

回路电阻测试仪

电流选择电阻测试

200A   	600A

历史测试数据浏览

按“”“←”或“”“→”键可上下移动光标至各个功能项，然后按“确认”键即可进入相应的功能项。

选择“电流选择电阻测量”功能项，系统显示界面如下。

存储编号

0-50

确 认

在上界面下，，若按“确认”键则仪器自动输出200A/600A电流，并开始测量、显示数据。待几秒测量数据稳定后，仪器自动读取数据关闭电流源。

此时移动光标至“存储”或“打印”菜单项然后按“确认”键，可分别存储测试数据或打印测试数据。

回路电阻测试仪

电流：200A/600A

电阻：50

存储 	    打印

按“”“←”或“”“→”键可浏览不同存储序号下的数据。按“确认”键可打印历史测试数据。在进行下次测量时，存储编号自动加“1”用户也可设置存储编号和浏览编号（先把光标移置编号上，然后按“确定”按钮中，按左/右键加减编号，再按确定即可）

6、仪器清单

- 主机					   1台

- 专用测试线		          1套

- 220V电源线			   1根

- 玻璃保险               若干

- 使用说明书			   1份

- 微打打印纸			   1卷

- 产品合格证			   1张

- 保修卡                 1张

7、注意事项：

1、本仪器具有过流、过压、过热保护功能，用户可放心使用。

2、仪器应放置于干燥、通风，无腐蚀性气体的室内。

3、本仪器包修一年，一年内若有质量问题本公司负责免费维修。

8、售后服务条款

- 凡购本公司产品，自购机之日起，免费保修三年。

- 在保修期内，维修不收维修费；在保修期外，维修调试适当收费。

- 属下列情况之一者不予保修：

- 用户对仪器有自行拆卸或对仪器工艺结构有人为变更。

- 因用户保管或使用不当造成仪器的严重损坏。

- 属于用户其它原因造成的损坏。