GY-9890型变压器油专用分析仪技术参数说明

概述

GY-9890型气相色谱仪按照最新电力系统GB/T17623-1998《绝缘油中溶解气体组份含量测定法（色谱法）》的要求，采用微机自动控制、全键盘操作、大屏幕液晶中文显示，具有控温精度高、性能稳定可靠、灵敏度高、重复性好等特点。

仪器采用双柱并联分流系统。配有双氢焰检测器（FID）、热导检测器（TCD）及甲烷转化器，能一次实现油中九种溶解气体组份（H2、O2、N2、CH4、C2H2、C2H4、C2H6、CO、CO2）的全分析。各组分的最小检测浓度为：H2≤2ul/L  O2≤5ul/L  N2≤10ul/L  CO≤1ul/L   CO2≤5ul/L  CH4≤0.1ul/L  C2H4≤0.1ul/L  C2H6≤0.1ul/L

C2H2≤0.1ul/L。

仪器可用于电力系统油气设备及铁路电力机车内部故障检测、氢冷发电机冷却介质分析、六氟化硫（SF6）杂质分析、锅炉烟气分析、天然气分析、环境检测分析等。即可作专用分析仪器，亦可作通用分析设备，因而可以成为电力、铁路、石油、化工、矿山等系统作为气体分析的最有效设备。

主要性能特点

1、微机化键盘操作

实现对加热区温度控制、检测器控制、流量显示、超温保护等多种功能。

2、中文液晶大屏幕显示

显示内容丰富、信息量大、菜单式输入，能对温度、流量及各种参数实时监控。

3、数字化流量显示

提高载气控制精度，精确显示载气流量，确保定性、定量的准确性。

4、热导断气保护功能

当载气断气时，微机自动断开桥路电流，保护热敏元件不被烧坏。

5、先进的色谱流程

采用一次进样、二次分流、三检测器技术，大大提高了对烃类气体的检测灵敏度；双氢焰设计，减少了气体含量差异过大引起的检测影响。

6、仪器特别配备了具有国内独家专利技术的DGA铁路专用变压器油色谱数据工作站，使数据处理精度更高；全自动分析诊断，功能更强大；操作灵活简便，使您的工作更轻松！

主要技术指标

- 温度控制

1.1柱温：室温+15℃～350℃

1.2热导检测器：室温+30℃～350℃

1.3氢焰检测器：室温+30℃～350℃

1.4转化炉：室温+30℃～400℃

1.5控温精度：±0.1℃,温度显示精度：0.1℃

2.火焰离子化检测器（FID）

2.1对烃类最小检测浓度≦0.1ul/L,对CO、CO2最小检测浓度≦5ul/L

2.2基线噪声≤0.02mv

2.3漂移：≤0.15mv/30min

3.热导检测器

3.1灵敏度：对氢的最小检测浓度≤2ul/L

3.2基线噪声≤0.02mv

3.3漂移：≤0.15mv/30min

仪器工作条件

1.正常工作环境条件

1.1环境温度：5℃～35℃

1.2相对湿度：≤80%

1.3供电电源：220V±10%   50Hz±0.5 Hz

2.气源要求

2.1气源纯度：必须保证载气（氮气或氢气）纯度≥99.999%,空气必须经过净化保证无水、无油等杂质。

2.2各气源输出压力：N2  0.35MPa  H2  0.25MPa  空气  0.35MPa

3.地线

为保证仪器稳定性及人身安全，仪器必须通过地线与大地可靠相连，建议将地线埋入一米以下的湿土中。